# ПРИКАЗ МИНЗДРАВА СССР ОТ 10.06.1985 N 770 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА ОСТ 42-21-2-85 "СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И РЕЖИМЫ" (ВМЕСТЕ С ОСТ 42-21-2-85)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ПРИКАЗ

10 июня 1985 г.

N 770

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ

ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА ОСТ 42-21-2-85

"СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ. МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И РЕЖИМЫ"

Таблица 1

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА

------------------------+-----------------------------+----------¬

¦Процессы при проведении¦         Режим очистки       ¦Применяе- ¦

¦       очистки         +--------------+--------------+мое обору-¦

¦                       ¦Первоначальная¦Время выдержки¦дование   ¦

¦                       ¦ температура  ¦     мин.     ¦          ¦

¦                       ¦   раствора,  ¦              ¦          ¦

¦                       ¦    град.С    ¦              ¦          ¦

¦                       +------+-------+------+-------+          ¦

¦                       ¦номин.¦предел.¦номин.¦предел.¦          ¦

¦                       ¦значе-¦откло- ¦значе-¦откло- ¦          ¦

¦                       ¦ние   ¦нение  ¦ние   ¦нение  ¦          ¦

+-----------------------+------+-------+------+-------+----------+

¦Погружение             ¦не    ¦   -   ¦  60  ¦+/- 5  ¦Таз, бачок¦

¦инструментов,          ¦менее ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦загрязненных кровью,  в¦18    ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦раствор      ингибитора¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦коррозии (1%    раствор¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦бензоата натрия)  сразу¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦после использования  их¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦в ходе   операции   или¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦манипуляции            ¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

+-----------------------+------+-------+------+-------+----------+

¦Ополаскивание проточной¦  -   ¦   -   ¦  0,5 ¦ +0,1  ¦Ванна,    ¦

¦водой                  ¦      ¦       ¦      ¦       ¦раковина  ¦

+-----------------------+------+-------+------+-------+----------+

¦Замачивание в    моющем¦50 <*>¦  +5   ¦ 15,0 ¦ +1,0  ¦Бачок,    ¦

¦растворе (п. 2.8.)  при¦      ¦       ¦      ¦       ¦ванна,    ¦

¦полном       погружении¦      ¦       ¦      ¦       ¦раковина  ¦

¦изделия                ¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

+-----------------------+      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦Мойка каждого изделия в¦      ¦       ¦  0,5 ¦ +0,1  ¦          ¦

¦моющем растворе        ¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦(п. 2.8.)  при помощи  ¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦ерша или ватно -       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦марлевого тампона      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

+-----------------------+------+-------+------+-------+----------+

¦Ополаскивание       под¦      ¦       ¦      ¦       ¦Ванна,    ¦

¦проточной водой        ¦      ¦       ¦      ¦       ¦раковина  ¦

¦                       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦с устрой- ¦

¦- при        применении¦  -   ¦   -   ¦ 3,0  ¦       ¦ством     ¦

¦моющего       препарата¦      ¦       ¦      ¦       ¦для струй-¦

¦"Биолот"               ¦      ¦       ¦      ¦       ¦ной       ¦

¦                       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦подачи    ¦

¦- при        применении¦  -   ¦   -   ¦ 5,0  ¦ +1,0  ¦воды      ¦

¦моющего       препарата¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦"Прогресс"             ¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦                       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦- при применении моющих¦  -   ¦   -   ¦10,0  ¦       ¦          ¦

¦препаратов     "Астра",¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

¦"Лотос", "Айна"        ¦      ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

+-----------------------+------+-------+------+-------+----------+

¦Ополаскивание          ¦  -   ¦   -   ¦ 0,5  ¦ +0,1  ¦Бачок, де-¦

¦дистиллированной  водой¦      ¦       ¦ 5,0  ¦       ¦зинфекци- ¦

¦или кипячение в ней    ¦      ¦       ¦      ¦       ¦онный ки- ¦

¦                       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦пятильник ¦

+-----------------------+------+-------+------+-------+----------+

¦Сушка горячим воздухом ¦  85  ¦  +2   ¦до    ¦       ¦Сушильный ¦

¦                       ¦      ¦ -10   ¦полно-¦       ¦шкаф      ¦

¦                       ¦      ¦       ¦го ис-¦       ¦          ¦

¦                       ¦      ¦       ¦чезн. ¦       ¦          ¦

¦                       ¦      ¦       ¦влаги ¦       ¦          ¦

L-----------------------+------+-------+------+-------+-----------

--------------------------------

<*> Температура раствора в процессе мойки не поддерживается.

Примечания. 1. Если инструмент, загрязненный кровью, может быть промыт под проточной водой тотчас же после использования при операции или манипуляции, его не погружают в раствор ингибитора коррозии (бензоат натрия).

2. В случае необходимости (продолжительность операций) инструмент можно оставить погруженным в моющий раствор с ингибитором коррозии до 7 часов.

3. Моющий раствор допускается применять до загрязнения (до появления розовой окраски, что свидетельствует о загрязнении раствора кровью, снижающем эффективности очистки). Моющий комплекс перекиси водорода с синтетическими моющими средствами можно использовать в течение двух суток с момента изготовления, если цвет раствора не изменился. Неизмененный раствор можно подогревать до 6 раз, в процессе подогрева концентрация перекиси водорода не изменяется.

4. Режим сушки эндоскопов и изделий из натурального латекса, а также требования к погружению эндоскопов в растворы должны быть изложены в инструкциях по эксплуатации этих изделий.

Таблица 2

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО РАСТВОРА

--------------------------------+--------------+-----------------¬

¦   Наименование компонентов    ¦Кол-во компо- ¦  Применяемость  ¦

¦                               ¦  нентов для  ¦                 ¦

¦                               ¦приготовления ¦                 ¦

¦                               ¦ 1 л моющего  ¦                 ¦

¦                               ¦   раствора   ¦                 ¦

+-------------------------------+--------------+-----------------+

¦Моющий препарат "Биолот", г    ¦       3      ¦Применяется при  ¦

¦                               ¦              ¦механизированной ¦

¦Вода питьевая, куб. см         ¦     987      ¦очистке (струйный¦

¦                               ¦              ¦метод, ершевание,¦

¦                               ¦              ¦использование    ¦

¦                               ¦              ¦ультразвука)     ¦

+-------------------------------+--------------+-----------------+

¦Моющий препарат "Биолот", г    ¦       1,5    ¦Применяется при  ¦

¦                               ¦              ¦механизированной ¦

¦Вода питьевая, куб. см         ¦     998,5    ¦очистке          ¦

¦                               ¦              ¦ротационным      ¦

¦                               ¦              ¦методом          ¦

+-------------------------------+--------------+-----------------+

¦Моющий препарат "Биолот", г    ¦       5      ¦Применяется при  ¦

¦                               ¦              ¦ручной очистке   ¦

¦Вода питьевая, куб. см         ¦     905      ¦                 ¦

+-------------------------------+--------------+-----------------+

¦Раствор перекиси  водорода <*>,¦      20      ¦Применяется при  ¦

¦куб. см                        ¦              ¦механизированной ¦

¦                               ¦              ¦очистке (струйный¦

¦Моющий препарат    ("Прогресс",¦       5      ¦метод, ершевание,¦

¦"Айна", "Астра", "Лотос") <**>,¦              ¦использование    ¦

¦г                              ¦              ¦ультразвука) и   ¦

¦                               ¦              ¦ручной очистке   ¦

¦Вода питьевая <**>, куб. см    ¦     975      ¦                 ¦

+-------------------------------+--------------+-----------------+

¦Раствор перекиси  водорода <*>,¦       4,5    ¦Применяется при  ¦

¦куб. см                        ¦              ¦механизированной ¦

¦                               ¦              ¦очистке          ¦

¦Моющий препарат    ("Прогресс",¦       1,5    ¦ротационным      ¦

¦"Айна", "Астра", "Лотос") <**>,¦              ¦методом          ¦

¦г                              ¦              ¦                 ¦

¦                               ¦              ¦                 ¦

¦Вода питьевая <**>, куб. см    ¦     994      ¦                 ¦

+-------------------------------+--------------+-----------------+

¦Моющий препарат "Лотос", г     ¦       5      ¦Применяется при  ¦

¦                               ¦              ¦механизированной ¦

¦Вода питьевая, куб. см         ¦     905      ¦очистке с        ¦

¦                               ¦              ¦использованием   ¦

¦                               ¦              ¦ультразвука      ¦

L-------------------------------+--------------+------------------

--------------------------------

<*> Для предстерилизационной очистки допускается применение медицинской перекиси водорода, а также перекиси водорода технической марок А и Б.

<**> Организации, разрабатывающие и изготовляющие изделия медицинского назначения при проверке устойчивости изделий к средствам предстерилизационной очистки, должны использовать растворы перекиси водорода с моющими препаратами.

Таблица 3

ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

------------------------+-----------------------------+----------¬

¦Процессы при проведении¦       Режим очистки         ¦ Применя- ¦

¦  химической очистки   +--------------+--------------+   емое   ¦

¦                       ¦Первоначальная¦Время выдержки¦ оборудо- ¦

¦                       ¦ температура  ¦     мин.     ¦   вание  ¦

¦                       ¦   раствора,  ¦              ¦          ¦

¦                       ¦    град.С    ¦              ¦          ¦

¦                       +------+-------+------+-------+          ¦

¦                       ¦номин.¦предел.¦номин.¦предел.¦          ¦

¦                       ¦значе-¦откло- ¦значе-¦откло- ¦          ¦

¦                       ¦ние   ¦нение  ¦ние   ¦нение  ¦          ¦

+-----------------------+------+-------+------+-------+----------+

¦Предварительное ополас-¦  -   ¦  -    ¦ 0,5  ¦+/- 0,1¦Ванна,    ¦

¦кивание проточной водой¦      ¦       ¦      ¦       ¦раковина  ¦

+-----------------------+------+-------+------+-------+----------+

¦Замачивание в растворе:¦20,0  ¦+/- 1,0¦ 2,0  ¦+1,0   ¦Емкость   ¦

¦                       ¦      ¦       ¦      ¦<*>    ¦эмалиро-  ¦

¦уксусная кислота  - 5 г¦      ¦       ¦ 3,0  ¦-/+ 1,0¦ванная,   ¦

¦(пересчет на 100%)     ¦      ¦       ¦      ¦<**>   ¦стеклян-  ¦

¦хлорид натрия - 1 г    ¦      ¦       ¦      ¦       ¦ная, поли-¦

¦                       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦этилено-  ¦

¦вода дистиллированная -¦      ¦       ¦ 6,0  ¦-/+ 2,0¦вая с     ¦

¦до 100 куб. см         ¦      ¦       ¦      ¦       ¦крышкой   ¦

+-----------------------+------+-------+------+-------+----------+

¦Промывание    проточной¦  -   ¦   -   ¦ 0,5  ¦-/+ 0,1¦Ванна,    ¦

¦водой                  ¦      ¦       ¦      ¦       ¦раковина  ¦

+-----------------------+------+-------+------+-------+----------+

¦Сушка                  ¦  -   ¦   -   ¦   -  ¦   -   ¦Простыня, ¦

¦                       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦пеленка,  ¦

¦                       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦полотенце ¦

L-----------------------+------+-------+------+-------+-----------

--------------------------------

<*> Для скальпелей из нержавеющей стали.

<**> Для инструментов с наличием окисной пленки.

<***> Для инструментов с сильными коррозионными поражениями места поражений рекомендуется дополнительно очищать ершом или ватно - марлевым тампоном.

Таблица 4

ПАРОВОЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

(ВОДЯНОЙ НАСЫЩЕННЫЙ ПАР ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ)

----------------------------------------------+--------+--------+---------+---------¬

¦              Режим стерилизации             ¦Применя-¦Условия ¦Срок сох-¦Применя- ¦

+-----------------+----------+----------------+ емость ¦проведе-¦ ранения ¦емое обо-¦

¦ Давление пара в ¦Рабочая   ¦ Время стерили- ¦        ¦ния сте-¦стериль- ¦рудование¦

¦стерилизационной ¦температу-¦ зационной вы-  ¦        ¦рилиза- ¦  ности  ¦         ¦

¦   камере, МПа   ¦ра в сте- ¦  держки, мин.  ¦        ¦  ции   ¦         ¦         ¦

¦   (кгс/кв. см)  ¦рилизац.  +-----+----------+        ¦        ¦         ¦         ¦

+------+----------+камере,   ¦при  ¦при авто- ¦        ¦        ¦         ¦         ¦

¦номин.¦предельное¦град.C    ¦руч- ¦матн. уп- ¦        ¦        ¦         ¦         ¦

¦значе-¦отклонение+----+-----+ном  ¦ равлении ¦        ¦        ¦         ¦         ¦

¦ние   ¦          ¦но- ¦пре- ¦и по-+----+-----+        ¦        ¦         ¦         ¦

¦      ¦          ¦мин.¦дель-¦луав-¦но- ¦пре- ¦        ¦        ¦         ¦         ¦

¦      ¦          ¦зна-¦ное  ¦тома-¦мин.¦дель-¦        ¦        ¦         ¦         ¦

¦      ¦          ¦че- ¦отк- ¦тич. ¦зна-¦ное  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦

¦      ¦          ¦ние ¦лоне-¦уп-  ¦че- ¦отк- ¦        ¦        ¦         ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦ние  ¦рав.,¦ние ¦лоне-¦        ¦        ¦         ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦не   ¦    ¦ние  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦менее¦    ¦     ¦        ¦        ¦         ¦         ¦

+------+----------+----+-----+-----+----+-----+--------+--------+---------+---------+

¦0,20  ¦-/+ 0,02  ¦132 ¦-/+ 2¦ 20  ¦20  ¦+ 2  ¦Рекомен-¦Стерили-¦Срок сох-¦Паровой  ¦

¦(2,0) ¦(-/+ 0,2) ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦дуется  ¦зацию   ¦ранения  ¦стерили- ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦для из- ¦проводят¦стериль- ¦затор    ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦делий из¦в стери-¦ности из-¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦коррози-¦лизаци- ¦делий,   ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦онно-   ¦онных   ¦простери-¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦стойкого¦коробках¦лизован- ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦металла,¦без     ¦ных в    ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦стекла, ¦филь-   ¦стериль- ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦изделий ¦тров,   ¦ных ко-  ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦из текс-¦или в   ¦робках   ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦тильных ¦двойной ¦без филь-¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦материа-¦мягкой  ¦тров, в  ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦лов, ре-¦упаковке¦двойной  ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦зины    ¦из бязи,¦мягкой   ¦         ¦

+------+----------+----+-----+-----+----+-----+--------+перга-  ¦упаковке ¦         ¦

¦0,11  ¦ +0,02    ¦120 ¦ +2  ¦ 45  ¦45  ¦ +3  ¦Рекоме- ¦менте,  ¦из бязи  ¦         ¦

¦(1,1) ¦(+0,2)    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦дуется  ¦бумаге  ¦или пер- ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦для из- ¦мешочной¦гаменте, ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦делий из¦непропи-¦бумаге   ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦резины, ¦танной, ¦непропи- ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦латекса ¦бумаге  ¦танной,  ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦и от-   ¦мешочной¦бумаги   ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦дельных ¦влаго-  ¦мешочной ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦полимер-¦прочной,¦влаго-   ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦ных ма- ¦бумаге  ¦прочной, ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦териалов¦для упа-¦бумаге   ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦(полиэ- ¦ковыва- ¦для упа- ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦тилен   ¦ния про-¦ковывания¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦высокой ¦дукции  ¦продукции¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦плотнос-¦на авто-¦на авто- ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦ти,     ¦матах   ¦матах    ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦ПВХ -   ¦марки Е ¦марки Е, ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦плас-   ¦        ¦равен    ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦тикаты) ¦        ¦3 суткам;¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦        ¦        ¦в стери- ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦        ¦        ¦лизацион-¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦        ¦        ¦ных      ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦        ¦        ¦коробках ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦        ¦        ¦с фильт- ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦        ¦        ¦ром -    ¦         ¦

¦      ¦          ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦        ¦        ¦20 суткам¦         ¦

L------+----------+----+-----+-----+----+-----+--------+--------+---------+----------

Примечания. 1. Стерилизационные коробки не являются упаковкой для хранения простерилизованных изделий, но если простерилизованный материал хранится в коробках указанное в таблице время, допускается его использовать по назначению.

2. Изделия из коррозионностойкого металла по ОСТ 64-1-72-80 и ОСТ 64-1-337-78.