ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА

┌──────────────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────┐

│       Наименование          │  Обозначение   │Значение  │ Источник   │

│    характеристики или    │               │параметра│информации │

│        параметра         │               │         │           │

├──────────────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤

│            1               │       2       │    3    │     4     │

├──────────────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤

│Габариты помещения          │h, м           │3        │Медико-    │

│                          │S, кв. м       │50       │техническое│

│                          │               │         │задание    │

├──────────────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤

│Вид микроорганизма          │S. aureus      │-        │-"-        │

├──────────────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤

│Категория помещения         │1              │-        │Раздел 5,  │

│                          │               │         │табл. 3    │

├──────────────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤

│Бактерицидная               │Jбк, %         │99,9     │-"-        │

│эффективность             │               │         │           │

├──────────────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤

│Объемная доза              │Hv, Дж/куб. м  │385      │-"-        │

├──────────────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤

│Бактерицидный поток лампы   │Фбк.л, Вт      │4,5      │Паспорт на │

│                          │               │         │облучатель │

├──────────────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤

│Число ламп в облучателе      │Nл             │2        │-"-        │

├──────────────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤

│Коэффициент использования    │Кф             │0,8      │Раздел 6   │

│бактерицидного потока     │               │         │           │

├──────────────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤

│Коэффициент запаса <*>      │Кз             │1,1      │-"-        │

├──────────────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤

│Режим облучения            │Повторно-      │-        │Раздел 7   │

│                          │кратковременный│         │           │

├──────────────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤

│Длительность эффективного    │tэ, ч          │0,25     │-"-        │

│облучения, при которой    │               │         │           │

│достигается заданная      │               │         │           │

│бактерицидная             │               │         │           │

│эффективность             │               │         │           │

└──────────────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────┘

Используя приведенные данные, с помощью формулы (9) определим необходимое число облучателей ОББ 2x15 для обеззараживания воздуха в операционном помещении:

Nо = V х Hv x Кз / Nл x Фбк.л x Кф x tэ x 3600 =

= 3 x 50 x 385 x 1,1 / 2 x 4,5 x 0,8 x 0,25 x 3600 = 10 шт.

Пример 2. Необходимо определить число закрытых облучателей (рециркуляторов) типа ОБН (Р) 2 x 15 в бактерицидной установке для обеззараживания воздуха в операционном помещении в присутствии людей. Исходные данные, необходимые для проведения расчета, сведены в таблицу.

ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА

┌───────────────────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┐

│Наименование характеристики    │ Обозначение    │Значение  │ Источник  │

│       или параметра       │              │параметра│информации │

├───────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│            1                │      2       │    3    │     4     │

├───────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│Габариты помещения          │h, м          │3        │Медико-    │

│                           │S, кв. м      │50       │техническое│

│                           │              │         │задание    │

├───────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│Вид микроорганизма           │S. aureus     │-        │-"-        │

├───────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│Категория помещения          │1             │-        │Раздел 5,  │

│                           │              │         │табл. 3    │

├───────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│Бактерицидная эффективность    │Jбк, %        │99,9     │-"-        │

├───────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│Объемная доза               │Hv, Дж/куб. м │385      │-"-        │

├───────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│Бактерицидный поток лампы     │Фбк.л, Вт     │3,5      │Паспорт на │

│                           │              │         │облучатель │

├───────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│Число ламп в облучателе       │Nл            │2        │-"-        │

├───────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│Коэффициент использования     │Кф            │0,4      │Раздел 6   │

│бактерицидного потока      │              │         │           │

├───────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│Коэффициент запаса <*>       │Кз            │1,5      │-"-        │

├───────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│Режим облучения             │Непрерывный   │-        │Раздел 7   │

├───────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│Длительность эффективного     │tэ, ч         │1        │-"-        │

│облучения                  │              │         │           │

└───────────────────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┘

Используя приведенные данные, с помощью формулы (9) определим необходимое число облучателей ОБН (Р) 2х15 для обеззараживания воздуха в присутствии людей в операционном помещении:

Nо = V x Hv x Кз / Nл x Фбк.л x Кф x tэ x 3600 =

= 3 x 50 x 385 x 1,5 / 2 x 3,5 x 0,4 x 1 x 3600 = 9 шт.

Пример 3. Необходимо определить число открытых потолочных облучателей типа ОБНП 2х15-01 "ВНИИМП-ВИТА" в бактерицидной установке для обеззараживания поверхности пола в операционном помещении в отсутствии людей. Исходные данные, необходимые для проведения расчета, сведены в таблицу.

ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА

┌─────────────────────────┬───────────────┬─────────┬────────────┐

│Наименование характе-       │  Обозначение  │Значение │  Источник  │

│ристики или параметра    │               │параметра│ информации │

├─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────┤

│            1              │       2       │    3    │     4      │

├─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────┤

│Габариты помещения         │h, м           │3        │Медико-     │

│                         │S, кв. м       │50       │техническое │

│                         │               │         │задание     │

├─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────┤

│Вид микроорганизма         │S. aureus      │-        │-"-         │

├─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────┤

│Категория помещения        │1              │-        │Раздел 5,   │

│                         │               │         │табл. 3     │

├─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────┤

│Бактерицидная              │Jбк, %         │99,9     │-"-         │

│эффективность            │               │         │            │

├─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────┤

│Поверхностная доза         │Hs, Дж/кв. м   │66       │Приложение 4 │

├─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────┤

│Бактерицидный поток        │Фбк.л, Вт      │4        │Паспорт на   │

│лампы                    │               │         │облучатель  │

├─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────┤

│Число ламп в облучателе     │Nл             │2        │-"-         │

├─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────┤

│КПД облучателя            │этао           │0,7      │-"-         │

├─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────┤

│Коэффициент запаса <*>     │Кз             │2        │Раздел 6     │

├─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────┤

│Режим облучения           │Повторно-       │-        │Раздел 7     │

│                         │кратковременный│         │            │

├─────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────┤

│Длительность эффективного    │tэ, ч          │0,25     │-"-         │

│облучения                │               │         │            │

└─────────────────────────┴───────────────┴─────────┴────────────┘

Используя приведенные данные, с помощью формулы (6) определим необходимое число облучателей ОБНП 2х15-01 "ВНИИМП-ВИТА" Nо для обеззараживания пола в операционном помещении в отсутствии людей:

Nо = Ебк x S / Кф.s x этао x Nл x Фбк.л.

В этой формуле:

Ебк = Hs x Кз / tэ x 3600 =

= 66 x 2 / 0,25 x 3600 = 0,147 Вт/кв. м;

коэффициент   использования   потока   ламп   облучателей  при

облучении  поверхности  Кф.s = 0,33 (из табл. 2, согласно значению

0,5                0,5

индекса помещения i = 0,48 x S    / h = 0,48 - 50    / 3 = 1,13).

Следовательно:

Nо = 0,147 x 50 / 0,33 x 0,7 x 2 x 4 = 4 шт.

Пример 4. Необходимо определить тип блока с бактерицидными лампами ДБМ 30 в выходной камере приточно-вытяжной вентиляции в палате травматологического отделения. Исходные данные, необходимые для проведения расчета, сведены в таблицу.

ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

┌────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┐

│Наименование характеристики     │ Обозначение │Значение │ Источник  │

│       или параметра        │             │параметра│информации │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤

│              1               │      2      │    3    │     4     │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤

│Габариты помещения            │h, м         │4        │Медико-    │

│                            │S, кв. м     │100      │техническое│

│                            │             │         │задание    │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤

│Вид микроорганизма            │S. aureus    │-        │-"-        │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤

│                                  │     -1      │         │           │

│Кратность воздухообмена     │Кр, ч        │2        │-"-        │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤

│Категория помещения           │11           │-        │Раздел 5,  │

│                            │             │         │табл. 3    │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤

│Бактерицидная эффективность     │Jбк, %       │99       │-"-        │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤

│Объемная доза                │Hv, Дж/куб. м│256      │-"-        │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤

│Бактерицидный поток лампы     │Фбк.л, Вт    │9         │Паспорт на │

│                            │             │         │облучатель │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤

│Коэффициент использования      │Кф           │0,9      │Раздел 6   │

│бактерицидного потока       │             │         │           │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤

│Коэффициент запаса <*>        │Кз           │1,5      │-"-        │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤

│Режим облучения              │Непрерывный  │-        │Раздел 7   │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤

│Длительность эффективного      │tэ, ч        │<= 1     │-"-        │

│облучения, при которой дос- │             │         │           │

│тигается заданная бактери-  │             │         │           │

│цидная эффективность        │             │         │           │

└────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┘

------------------------------------

<*> Коэффициент запаса при проведении расчетов устанавливается в зависимости от наличия факторов, влияющих на снижение эффективности (колебания напряжения сети, изменения температуры окружающей среды, увеличение относительной влажности более 80%, высокой запыленности воздуха). При устойчивом напряжении в сети, комнатной температуре, относительной влажности до 70% и содержании пыли менее 1 мг/куб. м этими факторами можно пренебречь (раздел 6.3).

Используя приведенные данные, с помощью формулы (11) определим необходимое число ламп Nл в блоке:

Nл = Прв x Hv x Кз / Фбк.л x Кф x 3600 =

= 800 x 256 x 1,5 / 9 x 0,9 x 3600 = 11.

В этой формуле производительность приточно-вытяжной вентиляции Прв = V x Kp = 4 x 100 x 2 = 800 куб. м/ч. При этом длительность эффективного облучения, при которой достигается заданная бактерицидная эффективность: tэ = 1 / Кр = 1 / 2 = 0,5 ч < 1 ч (см. раздел 7).

Следовательно, из существующих блоков наиболее удовлетворяющим требованиям является блок типа УБПВ-12х30-300х400 с 12-ю лампами ДБМ 30.